## 监护数据
类型说明：
int：4字节 short：2字节 char：1字节
参数中文名 | 英文简称 | 标准单位 | 数据类型抽象 | HL7V2对应数据类型 | 含义说明
心电参数
心率 | HR | bpm | short | ST | -1为无效值
每分PVC个数 | PVCs |  | short | ST | -1为无效值
ST值:I至V6导 | ST[12] | mV | short[12] | ST | -1为无效值
导联类型 | LeadType |  | unsigned char | ST | 0：三导联，1：五导联，2：十二导联
导联数 | LeadNum | 个 | unsigned char | ST | 由导联类型决定，三导联时为1，五导联为3，十二导联为8
采样率 | sampleRate_ECG | dot/s | unsigned short | ST | 现在为600
导联名称[导联数] | LeadName[LeadNum] |  | unsigned char[8] (max) | ST | 0～11对应I、II、III、AVR、AVL、AVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6
导联增益[导联数] | gain_ECG[LeadNum] |  | unsigned char[8] (max) | ST | 0～6对应X1/8、X1/4、X1/2、X1、X2、X4、自动
ECG波形[导联数][采样率] | ecgWave[LeadNum][sampleRate] |  | unsigned char[8][600] (max) | ST
呼吸参数
呼吸率 | RR | rpm | short | ST | -1为无效值
呼吸波增益 | gain_Resp |  | unsigned char | ST | 1～6对应X1/8、X1/4、X1/2、X1、X2、X4
呼吸导联 | RespLead |  | unsigned char | ST | 1：导联I，2：导联II
采样率 | sampleRate_Resp | dot/s | unsigned short | ST | 现在为600
呼吸波形[采样率] | respWave[sampleRate_Resp] |  | unsigned char[600] | ST
血氧饱和度参数
血氧饱和度 | SpO2 | % | short | ST | -1为无效值
脉率 | PR | bpm | short | ST | -1为无效值
灌注指数 | PI | % | short | ST | -1为无效值
采样率 | sampleRate_Pleth | dot/s | unsigned short | ST | 目前有120、125和150三种
脉搏波形[采样率] | plethWave[sampleRate_Pleth] |  | unsigned char[150] (max) | ST
无创血压参数
无创收缩压 | NIBP-S | mmHg | short | ST | -1为无效值
无创舒张压 | NIBP-D | mmHg | short | ST | -1为无效值
无创平均压 | NIBP-M | mmHg | short | ST | -1为无效值
测量时间-年 | year |  | unsigned short
测量时间-月 | month |  | unsigned char
测量时间-日 | date |  | unsigned char
测量时间-时 | hour |  | unsigned char
测量时间-分 | Min |  | unsigned char
测量时间-秒 | sec |  | unsigned char
体温参数
体温1 | T1 | ℃ | short | ST | -1为无效值,体温值=(收到值/10)
体温2 | T2 | ℃ | short | ST | -1为无效值,体温值=(收到值/10)
温差 | TD | ℃ | short | ST | -1为无效值,体温值=(收到值/10)
二氧化碳参数
呼气末CO2浓度 | EtCO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
吸入CO2浓度 | FiCO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
气道呼吸率 | awRR | rpm | short | ST | -1为无效值
采样率 | sample_CO2 | dot/s | unsigned short | ST | 现在为100
CO2波形[采样率] | co2Wave[sample_CO2] |  | unsigned char[100] | ST
麻醉气体（含二氧化碳）参数
呼气末CO2浓度 | EtCO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
吸入CO2浓度 | FiCO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
气道呼吸率 | awRR | rpm | short | ST | -1为无效值
笑气呼末浓度 | EtN2O | % | short | ST | -1为无效值
笑气吸入浓度 | FiN2O | % | short | ST | -1为无效值
麻醉气呼末浓度 | EtAA | % | short | ST | -1为无效值，实际值=接收值/10
麻醉气吸入浓度 | FiAA | % | short | ST | -1为无效值，实际值=接收值/10
氧气呼末浓度 | EtO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
氧气吸入浓度 | FiO2 | mmHg | short | ST | -1为无效值
主麻醉气体ID | agId |  | unsigned char | ST | 0～5分别对应：无麻醉气、氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚
辅助麻醉气体ID | auxAgId |  | unsigned char | ST | 0～5分别对应：无麻醉气、氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚、地氟醚
最低肺泡有效浓度 | MAC | % | short | ST | -1为无效值，实际值=接收值/100
采样率 | sample_AG | dot/s | unsigned short | ST | 现在为100
CO2波形[采样率] | co2Wave[sample_AG] |  | unsigned char[100] | ST
N2O波形[采样率] | n2oWave[sample_AG] |  | unsigned char[100] | ST
麻醉气波形[采样率] | agentWave[sample_AG] |  | unsigned char[100] | ST
O2波形[采样率] | o2Wave[sample_AG] |  | unsigned char[100] | ST
有创血压参数
IBP通道数 | IBP_NUM | 个 | unsigned char | ST | 最多支持8通道
IBP标名[通道数] | IBP_Name[IBP_NUM] |  | unsigned char[8] (max) | ST | 0～7对应代表：Art、PA、P1、P2、LAP、RAP、ICP、CVP
有创收缩压[通道数] | IBP-S[IBP_NUM] | mmHg | short[8] (max) | ST | -32768为无效值
有创舒张压[通道数] | IBP-D[IBP_NUM] | mmHg | short[8] (max) | ST | -32768为无效值
有创平均压[通道数] | IBP-M[IBP_NUM] | mmHg | short[8] (max) | ST | -32768为无效值
采样率 | sample_IBP |  | unsigned short | ST | 现在为125
IBP波形[通道数][采样率] | ibpWave[sample_IBP] |  | unsigned char[8][125] (max) | ST
麻醉深度参数
麻醉深度指数 | BIS | % | short | ST | -1为无效值
信号强度 | sqi |  | short | ST | -1为无效值
抑制比 | sr | % | short | ST | -1为无效值
频谱边缘频率 | sef |  | short | ST | -1为无效值,sef=(收到值/100)
总功率 | tp |  | short | ST | -1为无效值
肌电活动强度 | emg |  | short | ST | -1为无效值
采样率 | sampleRate_EEG |  | unsigned short | ST | 现在为100
脑电波形[采样率] | eegWave[sampleRate_EEG] |  | unsigned char[100] | ST
无创心排量参数
无创心输出量 | C.O. | L/min | short | ST | -1为无效值
心率 | hr | bpm | short | ST | -1为无效值
加速指数 | ACI | /100s2 | short | ST | -1为无效值
速度指数 | VI | /1000s | short | ST | -1为无效值
预射血间期 | PEP | ms | short | ST | -1为无效值
左心室射血时间 | LVET | ms | short | ST | -1为无效值
胸液体指数 | TFI | Ω | short | ST | -1为无效值
胸液体溶积 | TFC | kΩ | short | ST | -1为无效值
采样率 | sampleRate_ICG |  | unsigned short | ST | 预留为200
icg波形[采样率] | icgWave[sampleRate_ICG] |  | short[200] | ST
有创心排量参数
有创心输出量 | C.O. | L/min | short | ST | -1为无效值,C.O.=(收到值/100)
血温 | BT | ℃ | short | ST | -1为无效值，bt=(收到值/100)
心排测量时间(年) | year |  | unsigned short
心排测量时间(月) | month |  | unsigned char
心排测量时间(日) | day |  | unsigned char
心排测量时间(时) | hour |  | unsigned char
心排测量时间(分) | min |  | unsigned char
心排测量时间(秒) | sec |  | unsigned char
病人信息
病人类型 | patientType |  | unsigned char |  | 0：无病人，1：成人，2：儿童，3：新生儿
科室名称 | department |  | unsigned char[32]
床号 | bedNO |  | unsigned short
姓 | firstName |  | unsigned char[32]
名 | secondName |  | unsigned char[32]
病历号 | recordNO |  | unsigned char[32]
性别 | sex |  | signed char |  | 0：female 1：male -1：空
身高 | height | cm | unsigned char | ST
体重 | weight | kg | unsigned short | ST | weight=（收到值）/10
血型 | bloodType |  | unsigned char | ST
出生年 | bornYear |  | signed short |  | -1表示空
出生月 | bornMonth |  | signed char |  | -1表示空
出生日 | bornDay |  | signed char |  | -1表示空
主治医生姓名 | doctorName |  | unsigned char[32]
医院名 | hospital |  | unsigned char[32]

## AbnormalFlags
不正常标识值说明
L Below low normal
低正常值之下
H Above high normal
高正常值之上
LL Below lower panic limits
低极限值之下
HH Above upper panic limits
高极限值之上
< Below absolute low-off instrument scale
仪器刻度尺最小值以下
> Above absolute high-off instrument scale
仪器刻度尺最大值以上
N Normal (applies to non-numeric results)
正常（用于非数值结果）
A Abnormal (applies to non-numeric results)
异常（用于非数值结果）
AA Very abnormal (applies to non-numeric units, analogous to panic limits for numeric units)
极其不正常（用于非数值单位，与数值单位的极端值类似）
null No range defined, or normal ranges don't apply
非定义范围，或正常值范围不适用
U Significant change up
明显好转
D Significant change down
明显变差
B Better--use when direction not relevant
较好-当方向无关时使用
W Worse--use when direction not relevant
较差-当方向无关时使用
S Susceptible. Indicates for microbiology susceptibilities only.
敏感-仅用于指明微生物敏感性
R Resistant. Indicates for microbiology susceptibilities only.
抵抗-仅用于指明微生物敏感性
I Intermediate. Indicates for microbiology susceptibilities only.
中间状态-仅用于指明微生物敏感性
MS Moderately susceptible. Indicates for microbiology susceptibilities only.
稍微敏感-仅用于指明微生物

## ObsResultStatus
观察结果状态说明
C Record coming over is a correction and thus replaces a final result
得出的记录是一个校正值，因此替代最终结果
D Deletes the OBX record
删除OBX 记录
F Final results; Can only be changed with a corrected result.
最终结果；仅能和校正的结果交换
I Specimen in lab; results pending
实验室标本；结果待决
N Not asked; used to affirmatively document that the observation identified in the OBX was not sought
when the universal service ID in OBR-4 implies that it would be sought.
不要求，当OBR-4 中指明要找的通用部门ID 时，用在证实OBX 中未找到观察，
O Order detail description only (no result)
仅要求详细叙述（无结果）
P Preliminary results
初步结果
R Results entered -- not verified
结果输入——尚未证实
S Partial results
部分结果
X Results cannot be obtained for this observation
无法得到观察结果
U Results status change to final without retransmitting results already sent as ‘preliminary.’ E.g.,
radiology changes status from preliminary to final
结果已经变为最终结果，但是没有将已作为初步结果传送的内容重新发送.如：放射学结果的状态从预期
到最终结果
W Post original as wrong, e.g., transmitted for wrong patient
发送错误，如：传送给别的患者

## 数值类型
值 | 说明
AD | Address地址
CE | Coded Entry编码项
CF | Coded Element With Formatted Values具有格式化数值的编码项
CK | Composite ID With Check Digit检验码复合ID
CN | Composite ID And Name复合ID 及姓名
CP | Composite Price复合价格
CX | Extended Composite ID With Check Digit检验码扩展复合ID
DT | Date日期
ED | Encapsulated Data压缩数据
FT | Formatted Text (Display)格式化文字（显示）
MO | Money金额
NM | Numeric数值
PN | Person Name个人姓名
RP | Reference Pointer参考指标
SN | Structured Numeric结构化数值
ST | String Data.字符资料
TM | Time时间
TN | Telephone Number电话号码
TS | Time Stamp (Date & Time)时间印记（日期与时间）
TX | Text Data (Display)文字资料（显示）
XAD | Extended Address扩展地址
XCN | Extended Composite Name And Number For Persons扩展复合个人姓名和号码
XON | Extended Composite Name And Number For Organizations扩展组织复合姓名和号码
XPN | Extended Person Name扩展个人姓名
XTN | Extended Telecommunications Number扩展电信号码